# 附件1

聚乙烯燃气管材/管件静液压检测用夹具

技术参数要求

# 概述：

不锈钢耐压夹具主要用于PVC、PE、PP-R、ABS、复合等管材进行静液压试验、爆破试验、负压试验等管材试样的装夹密封。

# 符合标准

符合GB/T 6111、GB/T 15560、GB/T 18997.1、GB/T 18997.2、ISO 1167、ASTM D1598、ASTM D1599等标准要求

# 技术参数

- 不锈钢材质

- 密封采用A型径向密封结构，含夹具外部拉格杆≥3根，含快速装夹工

装。材质全部采用优质304不锈钢材料，夹具零部件外表面不锈钢本色均匀一致，具有高强度耐腐蚀性;

- 试验时可实现先装卡后密封的工序流程，确保装卡密封100%无渗漏;

- 夹具装配时无需专用装卡支架，3KG以上零部件均有安全吊装装置;

- ★分瓣式夹紧块结构，可实现自动对心，使管材管件夹持更加牢固，易于搬运及组装操作;加压过程中可对夹具内部密封处实时观察;密封圈采用Y型或者O型圈密封。

- 须采用必要支撑装置，能有效防止夹具放入恒温介质箱时造成恒温介质箱底部磕碰及变形损坏;

- ★采用模块化设计，通过模具、工装进行加工制造，零部件间具有一致性和互换性，可对任意部件进行维护、更新等，通过更换必要部分即可实现耐压能力升级;

- 通用性好，接口可与国外各个厂家管材爆破试验机压力主机和恒温介质箱配套使用;

- 夹具主要尺寸应满足如下规定：

| 序 号 | 夹具 规格 | 夹 具厚 度（≥） | 最大夹 管外径 （≤） | 最 大 外 径 （≤） | 含 管 长 度（≥） | 密封圈尺寸（≥） | 试验用 管长度（≥） | 夹管后 总长（≥） | 设计压力（≥） | 重量(套) （≥） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ16mm | 71mm | Φ16.8mm | Φ54mm | 60 mm | φ16×3.55 | 370mm | 392mm | 16Mpa | 0.75kg |
| 2 | Φ20mm | 71mm | Φ20.8mm | Φ50mm | 60mm | φ20×3.55 | 370mm | 392mm | 16Mpa | 1.0kg |
| 3 | Φ32mm | 71mm | Φ32.8mm | Φ61mm | 60 mm | φ32×3.55 | 370mm | 392mm | 16Mpa | 1.5kg |
| 4 | Φ40mm | 71mm | Φ40.8mm | Φ69mm | 60 mm | φ40×3.55 | 370mm | 392mm | 16Mpa | 1.6kg |
| 5 | Φ50mm | 71mm | Φ51mm | Φ80mm | 60 mm | φ50×3.55 | 370mm | 392mm | 10Mpa | 1.8kg |
| 6 | Φ63mm | 74mm | Φ64mm | Φ103mm | 60mm | φ63×3.55 | 370mm | 910mm | 10Mpa | 2.5kg |
| 7 | Φ75mm | 80mm | Φ76.5mm | Φ122mm | 66mm | φ73×6 | 382mm | 410mm | 10Mpa | 3.4kg |
| 8 | Φ90mm | 80mm | Φ91.5mm | Φ137mm | 66mm | φ88×6 | 402mm | 430mm | 10Mpa | 4.0kg |
| 9 | Φ110mm | 114mm | Φ112.6mm | Φ170mm | 80mm | φ110×5.7 | 490mm | 554mm | 10Mpa | 8.0kg |
| 10 | Φ160mm | 158mm | Φ162mm | Φ232mm | 100mm | φ155×7.0 | 680mm | 796mm | 10Mpa | 18kg |
| 11 | Φ200mm | 177mm | Φ202.5mm | Φ277mm | 109mm | φ195×7.0 | 818mm | 854mm | 10Mpa | 27kg |